## Danh mục -in
ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH
PHỤ LỤC 1
BẢNG KHỐI LƯỢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Công văn số …….. /TĐHYKPNT-TBDA ngày…….tháng……...năm 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
STT | Tên thiết bị/ yêu cầu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Tủ lạnh 4 độ | Cái | 1
2 | Pipette | Cái | 4
3 | Pipette điện tử 8 kênh | Cái | 1
4 | Pipette điện tử 12 kênh | Cái | 1
5 | Tủ âm 20 độ (không rack) | Cái | 1
6 | Tủ âm 20 độ (có rack) | Cái | 1
7 | Máy ly tâm lạnh để bàn kèm rotor | Cái | 2
8 | Tủ ấm (lạnh) | Cái | 2
9 | Tủ lạnh có ngăn đông | Cái | 1
10 | Nồi hấp | Cái | 1
11 | Tủ âm 80 độ | Cái | 1
12 | Tủ lạnh 4 độ | Cái | 1
13 | Đầu dò/ thiết bị đo và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm của phòng | Cái | 8
14 | Bộ điện di ngang | Bộ | 1
15 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1
16 | Máy real-time PCR | Hệ | 1
17 | Thiết Bị Lọc Và Cấp Khí Dùng Pin | Cái | 2
(Ghi chú: Các đơn vị có thể chào giá sản phẩm có cấu hình, tính năng và thông số thiêt bị tương đương hoặc cao hơn)

## Danh mục - final (2)
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH
PHỤ LỤC 2
YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ
(Đính kèm Công văn số /TĐHYKPNT-TBDA ngày ……...tháng ……..năm 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
STT |  | Tên thiết bị/ yêu cầu | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 |  | Tủ lạnh 4 độ | Cái | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Nguồn điện sử dụng: 220V
| - | Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001
| - | Xuất xứ (máy chính)
| - | Dung tích tủ: 390 lít
| - | Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8°C
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Máy chính: 01
| - | Chân có lắp bánh xe
| - | Cổng kiểm tra nhiệt độ
| - | Giá để mẫu: 07 cái
| - | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| III | Yêu cầu kỹ thuật
| - | Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính
| - | Phân loại an toàn khí hậu: Class N
| - | Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức
| - | Chế độ rã đông: tự động
| - | Môi chất làm lạnh: không chứa CFC
| - | Độ ồn: 43 dB (A)
| - | Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8 độ C, mức tăng có thể điều chỉnh ở 0.1 độ C
| - | Bộ điều khiển vi xử lý
| - | Hiển thị màn hình LED
| - | Dung tích tủ: 390 lít
| - | Dữ liệu nhiệt độ của hệ thống quản lý lưu trữ có thể tải xuống từ cổng USB
| - | Truy xuất dữ liệu nhiệt độ
| - | Cửa kính hai lớp có hệ thống gia nhiệt cho phép nhìn rõ các sản phẩm được lưu trữ mà không bị đọng sương ở 32°C và điều kiện môi trường có độ ẩm tương đối 85%
| - | Cảnh báo sự cố bao gồm nhiệt độ cao / thấp, cửa khép hờ, lỗi cảm biến, mất điện, pin yếu và cảnh báo từ xa
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
2 |  | Pipette | Cái | 4
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Đáp ứng tiêu chuẩn IvD
| - | Xuất xứ: Châu Âu hoặc các nước G7 hoặc tương đương
Pipet đơn kênh thể tích 0.1 – 2.5 µL
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Máy chính: 01
Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Khi thao tác chỉ cần lực tác dụng nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiều.
| - | Dễ dàng nhận diện thể tích của pipette và đầu tip sử dụng thích hợp nhờ vào màu sắc khác nhau trên đầu nút bấm
| - | Hiển thị bốn số.
| - | Toàn bộ pipette có thể khử trùng ướt được ở 120°C trong 20 phút, sau mỗi lần thao tác do đó tránh được lây nhiễm chéo
| - | Bề mặt độc đáo: Rất ít cạnh gồ ghề, Bề mặt mịn dễ khử trùng, dễ làm vệ sinh
| - | Thao tác loại bỏ dầu tip đơn giản ngay sau khi phân phối chỉ bằng 1 nút nhấn, hạn chế lượng khí dung tạo thành.
| - | Làm từ vật liệu chịu hoá chất.
| - | Cho phép người dùng thao tác nhanh hơn mà không phải di chuyển đến vị trí khác để nhả típ.
| - | Chốt khóa thể tích để có thể sử dụng như một pipette cố định (đối với pipette điều chỉnh thể tích)
| - | Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
3 |  | Pipette điện tử 8 kênh | Cái | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Đạt chứng nhận ISO 8655
| - | Xuất xứ: Châu Âu hoặc các nước G7 hoặc tương đương
| - | Nguồn điện: 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz
| - | Loại thể tích: 15 – 300 µL
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Micropipette điện tử 8 kênh: 01 cây
| - | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Pipet điện tử 8 kênh.
| - | Kiểu hút: Air-cushion
| - | Khử trùng được phần dưới pipet ở ≥ 120oC, 1 bar, 20 phút.
| - | Có thể sử dụng lên đến 8 giờ sau khi sạc đầy pin, sử dụng được trong khi cắm sạc
| - | Đầu gắn tip thiết kế có lò xo giúp gắn tip với lực nhẹ.
| - | Màn hình thể hiện thông tin trực quan, góc nhìn tiện dụng có thể nhìn thuận tiện ở mọi vị trí.
| - | Có thể cài đặt mật khẩu để bao vệ chương trình đã cài đặt
| - | Lên đến 10 lựa chọn chức năng:
| + | Hút nhả tự động (Pip)
| + | Hút nhả thông thường (Man)
| + | Phân phối dung dịch (Dis)
| + | Phân phối dung dịch tự động (Ads)
| + | Hút nhả và trộn (P/M)
| - | Loại pin: lithium polymer (3.7 V)
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
4 |  | Pipette điện tử 12 kênh | Cái | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Đạt chứng nhận ISO 8655
| - | Xuất xứ: Châu Âu hoặc các nước G7 hoặc tương đương
| - | Nguồn điện: 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz
| - | Loại thể tích: 15 – 300 µL
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Micropipette điện tử 12 kênh: 01 cây
| - | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Pipet điện tử 8 kênh.
| - | Kiểu hút: Air-cushion
| - | Khử trùng được phần dưới pipet ở ≥ 120oC, 1 bar, 20 phút.
| - | Có thể sử dụng lên đến 8 giờ sau khi sạc đầy pin, sử dụng được trong khi cắm sạc
| - | Đầu gắn tip thiết kế có lò xo giúp gắn tip với lực nhẹ.
| - | Màn hình thể hiện thông tin trực quan, góc nhìn tiện dụng có thể nhìn thuận tiện ở mọi vị trí.
| - | Có thể cài đặt mật khẩu để bao vệ chương trình đã cài đặt
| - | Lên đến 10 lựa chọn chức năng:
| + | Hút nhả tự động (Pip)
| + | Hút nhả thông thường (Man)
| + | Phân phối dung dịch (Dis)
| + | Phân phối dung dịch tự động (Ads)
| + | Hút nhả và trộn (P/M)
| - | Loại pin: lithium polymer (3.7 V)
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
5 |  | Tủ âm 20 độ (không rack) | Cái | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Nguồn điện sử dụng: 220V
| - | Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001
| - | Xuất xứ (máy chính):
Dung tích: 369 lít
| - | Khả năng làm lạnh: - 30 độ C tại nhiệt độ môi trường không tải 35 độ C
| - | Dải nhiệt độ: -20 đến -30 độ C
| II | Cấu hình cung cấp
| - | Máy chính: 01
| - | Giá đựng: 06
| - | Khóa tủ: 01
| - | Dụng cụ cạo tuyết : 01
| - | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Điều khiển nhiệt độ: Vi xử lý, bộ nhớ không bay hơi
| - | Hiển thị nhiệt độ: LED
| - | Cảm biến nhiệt: Nhiệt điện trở
| - | Phương pháp làm lạnh: Trực tiếp
| - | Vật liệu cách nhiệt: PUF
| - | Độ dầy chất cách nhiệt: 70mm
| - | Tác nhân làm lạnh: HC
| - | Công suất máy nén : 400W
| - | Cấu tạo ngoài: Thép sơn mạ tĩnh điện
| - | Cấu tạo trong: Thép sơn mạ tĩnh điện
| - | Cửa ngoài: 01
| - | Giá đỡ mẫu vật: 06 : kích thước : W447 x D510mm
| - | Cổng truy cập: 01 vị trí phía sau tủ đường kính 30mm
| - | Bánh xe: 04 và 02 chân cân bằng
| - | Độ ồn: 42dB
| - | Hệ thống báo động: Nhiệt độ cao/thấp so với giá trị cài đặt, mất điện, nối báo động từ xa.
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
6 |  | Tủ âm 20 độ (có rack) | Cái | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Nguồn điện sử dụng: 220V
| - | Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001
| - | Xuất xứ (máy chính):
| - | Dung tích: 369 lít
| - | Khả năng làm lạnh: - 30 độ C tại nhiệt độ môi trường không tải 35 độ C
| - | Dải nhiệt độ: -20 đến -30 độ C
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Máy chính: 01
| - | Giá đựng: 06
Khóa tủ: 01
Dụng cụ cạo tuyết : 01
Hộp chứa mẫu vật kích thước (420 x 552 x H157mm): 6 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Điều khiển nhiệt độ: Vi xử lý, bộ nhớ không bay hơi
| - | Hiển thị nhiệt độ: LED
| - | Cảm biến nhiệt: Nhiệt điện trở
| - | Phương pháp làm lạnh: Trực tiếp
| - | Vật liệu cách nhiệt: PUF
| - | Độ dầy chất cách nhiệt: 70mm
| - | Tác nhân làm lạnh: HC
| - | Công suất máy nén : 400W
| - | Cấu tạo ngoài: Thép sơn mạ tĩnh điện
| - | Cấu tạo trong: Thép sơn mạ tĩnh điện
| - | Cửa ngoài: 01
| - | Giá đỡ mẫu vật: 06 : kích thước : W447 x D510mm
| - | Cổng truy cập: 01 vị trí phía sau tủ đường kính 30mm
| - | Bánh xe: 04 và 02 chân cân bằng
| - | Độ ồn: 42dB
| - | Hệ thống báo động: Nhiệt độ cao/thấp so với giá trị cài đặt, mất điện, nối báo động từ xa.
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
7 |  | Máy ly tâm lạnh để bàn kèm rotor | Cái | 2
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Nguồn điện sử dụng: 220V
| - | Rotor với tốc độ tối đa: 21,300 × g (15,060 rpm)
| - | Rotor với dung lượng tối đa: 24 ống 1,5/2 mL
| - | Làm lạnh: Có
| - | Khoảng nhiệt độ: -10 - 40°C
| - | Xuất xứ: Châu Âu hoặc các nước G7 hoặc tương đương
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Máy chính: 01
| - | Rotor với tốc độ tối đa: 21,300 × g (15,060 rpm) và dung lượng tối đa: 24 ống 1,5/2 mL. Kèm nắp kín sol-khí
Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| 1 | Máy chính
| - | Max. RCF với rotor góc cố định: 21.300 × g
| - | Max. RCF với rotor thùng văng: 3.217 × g
| - | Tốc độ: 100 – 15.060 rpm
| - | Tuỳ chọn rotor: 6
| - | Dung lượng tối đa: 10 ống 5,0 mL
| - | Thời gian gia tốc: 15 s
| - | Thời gian giảm tốc: 15 s
| - | Hẹn giờ: 10 s - 9:59 h, với chức năng chạy liên tục
| - | Chức năng dừng nhanh SOFT: Có
| - | Độ ồn: < 54 dB(A)
| - | Làm lạnh: Có
| - | Khoảng nhiệt độ: -10 - 40°C
| 2 | Rotor
| - | Tốc độ tối đa: 21,300 × g (15,060 rpm)
Dung lượng tối đa: 24 ống 1,5/2 mL
| - | Kèm nắp kín sol-khí
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
8 |  | Tủ ấm (lạnh) | Cái | 2
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Nguồn điện sử dụng: 220V
| - | Thể tích: 108 lít
| - | Khoảng nhiệt độ hoạt động không đèn: 0 (ít nhất 20 độ C dưới nhiệt độ môi trường) đến + 70 độ C
| - | Xuất xứ:
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Máy chính: 01
| - | Cung cấp kèm: 02 khay
Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thể tích: 108 lít
| - | Khoảng nhiệt độ hoạt động không đèn: 0 (ít nhất 20 độ C dưới nhiệt độ môi trường) đến + 70 độ C
| - | Độ chính xác cài đặt: 0.1 độ C
| - | Bộ điều khiển: Hiển thị một màn hình
| - | Thời gian: Bộ đếm ngược kỹ thuật số với cài đặt thời gian, có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày
| - | Các thông số điều chỉnh: Nhiệt độ (độ C hoặc độ F), vị trí cửa đối lưu, chương trình thời gian, múi giờ, mùa hè/ mùa đông
| - | Đối lưu không khí bằng quạt
| - | Chương trình lưu trữ trong trường hợp mất điện
| - | Hệ thống gia nhiệt: làm lạnh bằng Peltier tiết kiệm điện năng tích hợp ở phía sau (nguyên lý bơm nhiệt)
| - | Cửa bằng thép không gỉ cách nhiệt hoàn toàn với khóa 2 điểm (khóa cửa khóa nén)
| - | Cửa kính bên trong
| - | Bên ngoài: thép phía sau mạ kẽm
| IV | Yêu cầu khác
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
9 |  | Tủ lạnh có ngăn đông | Cái | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Nguồn điện sử dụng: 220V
| - | Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485
| - | Xuất xứ:
| - | Dung tích: Ngăn mát: 326 lít/ Ngăn đông: 136 lít
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Tủ chính: 1 cái
| - | Kệ đỡ mẫu bằng tấm kính chịu lực: 3 cái
| - | Kệ đỡ mẫu bằng thép dạng lưới: 2 cái
| - | Chìa khóa cửa tủ: 1 bộ
| - | Hướng dẫn sử dụng: 1 quyển
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Dung tích:
+ Ngăn mát: 326 lít
+ Ngăn đông: 136 lít
| - | Khối lượng: 129kg
| - | Khoảng nhiệt độ điều khiển:
+ Ngăn mát: 2°C đến 14°C
+ Ngăn đông: -20°C đến -30°C
| - | Cảm biến nhiệt độ: Thermistor
| - | Bộ điều khiển vi xử lý và màn hình OLED giúp hiển thị tốt và vận hành trực quan hơn. Nhiệt độ tối thiểu/ tối đa được hiển thị tự động 12/24 giờ một lần. Tất cả các điều kiện cảnh báo được hiển thị và ghi lại.
| - | Bảng điều khiển được bảo vệ bằng mật khẩu.
| - | Thông tin về hoạt động của tủ có thể được tải qua cổng USB.
| - | Bộ nhớ tĩnh điện (sao lưu chương trình cài đặt khi mất điện)
| - | Nhiệt độ tủ lạnh có thể được hiển thị ở mức 0.1°C
| - | Vật liệu bên ngoài tủ: làm bằng thép được sơn phủ
| - | Vật liệu trong buồng tủ:
+ Ngăn mát: nhựa ABS
+ Ngăn đông: thép được sơn phủ
| - | Cửa tủ: 4 cánh
+ 2 cánh cửa ngăn mát: làm bằng thép sơn phủ với một khoảng trống đúc 3 lớp kính cho phép quan sát mẫu vật bên trong tủ trong khi cửa vẫn đóng
+ 2 cánh cửa ngăn đông: làm bằng thép được sơn phủ
| - | Cửa tủ có thể khóa bằng ổ khóa tích hợp
| - | Cách nhiệt bằng lớp PUF (polyurethane foamed)
| - | Kệ đỡ mẫu:
+ Ngăn mát có 3 kệ đỡ mẫu bằng kính chịu lực, mỗi kệ tải tối đa 25kg.
+ Ngăn đông có 2 kệ đỡ mẫu bằng thép lưới, tải tối đa 15kg
| - | Các kệ đỡ mẫu ngăn mát có thể thay đổi vị trí
| - | Vách sau mỗi ngăn có ngõ kết nối Ø30mm cho phép đưa đầu dò nhiệt độ vào trong buồng tủ
| - | Bên trong ngăn mát có đèn LED chiếu sáng
| - | Tủ có 4 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng trong phòng
| - | Sử dụng 2 máy nén độc lập cho ngăn mát và ngăn đông. Công suất máy nén 120W (ngăn mát), 170W (ngăn đông)
| - | Sử dụng công nghệ làm lạnh Inverter.
| - | Chất làm lạnh: Hydrocarbon
| - | Phương pháp làm lạnh:
+ Ngăn mát: sử dụng quạt đối lưu khí
+ Ngăn đông: làm lạnh trực tiếp
| - | Khử tuyết:
+ Ngăn mát: Khử tuyết tự động theo chu kỳ và khử tuyết tự động khi cảm biến phát hiện tuyết trên dàn lạnh
+ Ngăn đông: khử tuyết bằng tay sau khi bấm dừng hoạt động tủ đông
| - | Dàn lạnh ngăn mát luôn hoạt động trên điểm đóng băng. Điều này giúp ngăn việc đóng băng vaccine và các mẫu vật bảo quản.
| - | Độ ồn tủ: 41 dB(A
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
10 |  | Nồi hấp | Cái | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
| - | Hệ thống sản xuất được chứng nhận theo ISO13485
| - | Thể tích hiệu dụng: 110 lít ( thể tích buồng hấp 123.7 lít)
| - | Xuất xứ:
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Máy chính
| - | Giỏ hấp bằng thép không gỉ, 02 chiếc
| - | Ống xả nước
| - | Bình xả nước
| - | Ống xả hơi
| - | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Kích thước buồng hấp: Æ420 x 795 mm
| - | Thể tích hiệu dụng: 110 lít ( thể tích buồng hấp 123.7 lít)
| - | Vật liệu chế tạo buồng hấp: thép không gỉ SUS304
| - | Khoảng nhiệt độ tiệt trùng: 105 ~ 135oC
| - | Áp suất tối đa cho phép: 0.26 MPa
| - | Khoảng hiển thị nhiệt độ: 5 ~ 137oC
| - | Khoảng nhiệt độ ủ ấm: 45 ~ 60oC
| - | Khoảng nhiệt độ hòa tan agar: 60 ~ 100oC
| - | Thời gian tiệt trùng: 1 ~ 250 phút
| - | Hẹn giờ hoạt động: 1 phút ~ 7 ngày
| - | Van áp suất: 0 ~ 0.4 MPa
| - | Lựa chọn các chế độ tiệt trùng:
| + | Tiệt trùng Agar (với ủ ấm)
| + | Tiệt trùng chất lỏng
| + | Tiệt trùng chất rắn/ dụng cụ y tế
| + | Hòa tan Agar
| - | Thiết bị an toàn/ cảnh báo:
| + | Hai cảm biến liên động với khóa
| + | Bộ ngắt nguồn khi quá áp
| + | Bộ ngắt nguồn khi quá nhiệt
| + | Bộ đếm thời gian tiệt trùng
| + | Bộ kiểm tra hệ thống gia nhiệt
| + | Cảm biến nhiệt độ của giỏ hấp
| + | Chức năng kiểm tra đóng nắp an toàn
| + | Chức năng kiểm tra bình xả hơi
| + | Bộ cảm biến chống thiếu nước
| + | Chức năng kiểm tra lỗi nguồn
| + | Van an toàn áp suất
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
11 |  | Tủ âm 80 độ | Cái | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Nguồn điện sử dụng: 220V
| - | Xuất xứ :
| - | Dung tích tủ: 728 lít
| - | Phạm vi nhiệt độ : -50°C ~ -86°C
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Máy chính : 01
| - | Dụng cụ cạo tuyết : 01
| - | Giá đỡ mẫu vật : 03
| - | Sách hướng dẫn sử dụng
| - | Giá đựng cho tủ 20x2 Box ( Kích thước W 140 xD561 x H277mm): 12 cái
| - | Giá đựng mẫu vật : 24x2 Box ( Kích thước W 140 xD561 x H277mm): 12 cái
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Khả năng chứa : 528 Crybox X (2"),336 Crybox X (3")
| - | Phạm vi nhiệt độ : -50°C ~ -86°C
| - | Khả năng làm lạnh : -86°C (với điều kiện nhiệt độ môi trường là 30°C)
| - | Giá đỡ :03 làm bằng thép sơn không gỉ
| - | Máy nén: máy nén dạng kín : Đâu ra 1100W( máy nén nhiệt độ cao) đầu ra 1100W ( máy nén nhiệt độ thấp )
| - | Dung tích : 728 lít
| - | Kết cấu tủ : Thép mạ sơn tĩnh điện
| - | Cửa ngoài : 01 cánh làm bằng thép sơn mạ tĩnh diện có khóa chốt an toàn
| - | Cửa trong : 02 cánh làm bằng nhựa tái chế với khung của làm bằng thép không gỉ giảm thiểu tối đa nhiệt độ bên trong khi đóng mở tủ
| - | Điều khiển nhiệt độ : bằng bộ vi sử lý hiển thị số
| - | Cách nhiệt : bằng các tấm chân không V.I.P ( Vacuum Insulation Panel)
| - | Tác nhân làm lạnh : HFC (CFC free)
| - | Hệ thống báo động : Nhiệt độ, mất điện nguồn, kiểm tra phin lọc
| - | Tự chuẩn đoán lỗi và nối báo động từ xa.
| IV | Yêu cầu khác
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
12 |  | Tủ lạnh 4 độ | Cái | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485
| - | Xuất xứ:
| - | Dung tích: 345 lít
| - | Khoảng nhiệt độ: 2 ~ 14 độ C
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Tủ chính: 01 chiếc
| - | Giá để mẫu: 06 cái
| - | Chìa khóa: 01 bộ
| - | Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Dạng tủ đứng, hai cánh trượt hai bên, inverter, chất làm lạnh tự nhiên
| - | Dung tích: 345 lít
| - | Khoảng nhiệt độ: 2 ~ 14 độ C
| - | Điều khiển vi xử lý, bộ nhớ bất biến
| - | Màn hình hiển thị:Màn hình kỹ thuật số (hiển thị theo đơn vị 1°C, với bước tăng 0.1°C)
| - | Cảm biến nhiệt độ: nhiệt điện trở
| - | Phương pháp làm mát: quạt gió cưỡng bức không khí tuần hoàn
| - | Phương pháp rã đông: chu kỳ và cưỡng bức
| - | Chất làm lạnh: HC
| - | Chất cách nhiệt: PUF
| - | Cấu tạo ngoài: thép sơn
| - | Cấu tạo trong: thép sơn
| - | Cửa ngoài: 2 cái (Cửa kính đôi cách nhiệt cao với kính cường lực).
| - | Khóa cửa ngoài: có
| - | Giá để mẫu: 06
| - | Trọng tải tối đa mỗi giá để mẫu: 20kg
| - | Cổng giao tiếp: 01 nằm phía sau, đường kính 30mm
| - | Bánh xe: 04 cái
| - | Chiếu sáng bên trong bằng đèn LED
| - | Chìa khóa: 01 bộ
| - | Cảnh báo: nhiệt độ cao/thấp, cửa mở
| - | Độ ồn: 38dB
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
13 |  | Đầu dò/ thiết bị đo và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm của phòng | Cái | 8
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Dải đo nhiệt độ từ -20°C đến 60°C (±0.5°C)
| - | Dải đo độ ẩm từ 10% đến 90% (±3%RH)
| - | Kết nối với Cloud thông qua WiFi
| - | Giám sát và Download báo cáo từ xa qua internet, App
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị chính gồm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn trên thiết bị
| - | Cáp kết nối
| - | adapter 5V/2A
| - | 4pin
| - | Chân đế
| - | Sách hướng dẫn
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Bao gồm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn trên thiết bị
| - | Dải đo nhiệt độ từ -20°C đến 60°C (±0.5°C)
| - | Dải đo độ ẩm từ 10% đến 90% (±3%RH)
| - | Độ phân giải 0.1°C và 1%RH
| - | Có khả năng mở rộng 2 cảm biến đo nhiệt độ
| - | Kết nối với Cloud thông qua WiFi
| - | Giám sát và Download báo cáo từ xa qua internet, App
| - | Cảnh báo quá nhiệt độ, mất điện qua App di động, Email
| - | Free dung lượng trên cloud: 200MB
| - | Màn hình LCD 4.4" hiển thị giá trị đo
| - | Nguồn điện: 4 x Pin AA/ DC USB (5V/2A)
| - | Tuổi thọ pin 15 ngày (WiFi)
| - | Bộ nhớ trên bo mạch: 300.000 bản ghi
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
14 |  | Bộ điện di ngang | Bộ | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Xuất xứ: Châu Mỹ hoặc các nước G7 hoặc tương đương
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thân máy chính (bao gồm nắp đậy đã tích hợp dây nguồn)
| - | 01 khay đổ gel
| - | 02 lược 10 và 14 giếng, dày 1.0 /1.5 mm
| - | 01 buồng chứa đệm điện di
| - | Nguồn điện di
| - | Sách hướng dẫn
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
Bộ điện di ngang
| - | Hệ thống điện di được thiết kế cho phân tích DNA trên gel agaroses.
| - | Kích thước bản gel: 12x14cm
| - | Lượng dung dịch đệm tối đa: 600ml
| - | Lượng mẫu chạy tối đa: 5 - 34 mẫu
| - | Kích thước (L x W x H): 22 x 15 x 9.5 cm
| - | Cung cấp bao gồm:
Thân máy chính (bao gồm nắp đậy đã tích hợp dây nguồn)
01 khay đổ gel
02 lược 10 và 14 giếng, dày 1.0 /1.5 mm
01 buồng chứa đệm điện di
Nguồn điện di
Số cổng đầu ra: 3
Có chế độ hẹn giờ từ 0 đến 999 phút hoặc chạy liên tục, có chế độ cảnh báo bằng âm thanh
Dải điện áp rộng: 10 - 300V, có thể điều chỉnh ở bước nhảy: 1V
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
15 |  | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Xuất xứ:
| - | Phạm vi gia nhiệt 50 - 500 °C
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thân máy chính
| - | Sách hướng dẫn
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Số vị trí khuấy: 1
| - | Thể tích tối đa cho mỗi vị trí khuấy (H2O): 10L
| - | Tải tối đa: 15 kg
| - | Thang kiểm soát tốc độ: 0 - 6
| - | Thang tốc độ: 100 - 1500 rpm
| - | Chiều dài cá từ tối đa: 80 mm
| - | Công suất gia nhiệt: 1000W
| - | Hiển thị giá trị nhiệt độ cài đặt LCD
| - | Hiển thị giá trị nhiệt độ thực tế LCD
| - | Phạm vi gia nhiệt: 50 - 500°C
| - | Kiểm soát nhiệt Núm xoay
| - | Độ phân giải nhiệt độ cài đặt của đĩa gia nhiệt: 5K
| - | Kết nối đầu đo nhiệt độ ngoài PT1000
| - | Mạch an toàn cố định: 550°C
| - | Vật liệu đĩa gia nhiệt gốm
| - | Nhiệt độ môi trường cho phép: 5 - 40:°C
| - | Độ ẩm tương đối cho phép: 80%
| - | Cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn DIN EN 60529 IP 21
| III | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
16 |  | Máy real-time PCR | Hệ | 1
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Xuất xứ:
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Hệ thống có chứng nhận CE-IVD, Cung cấp bao gồm:
| - | Máy chính cấu hình block nhiệt 96 vị trí cho ống 0.2mL
| - | Desktop điều khiển
| - | Phần mềm phân tích dữ liệu
| - | Bộ lưu điện
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Khối gia nhiệt 96 giếng cho ống 0.2 mL.
| - | Thể tích phản ứng: từ 10 đến 100 μL.
| - | Kích thước (CxRxS): 40 x 27 x 50 cm cm.
| - | ­Trọng lượng: 27 kg.
| - | Nguồn sáng kích thích: Đèn LED ánh sáng trắng
| - | Hệ thống quang học: Tổ hợp 6 kính lọc, CMOS camera.
| - | Dải bước sóng kích thích/ phát hiện: 450 đến 680 nm/ 500 đến 730 nm.
| - | Dải nhiệt độ: 4 - 99.9°C.
| - | ­Tốc độ gia nhiệt của block tối đa: 6.5°C/giây
| - | Tốc độ gia nhiệt trung bình của mẫu: 3.66°C/giây
| - | ­Độ đồng nhất nhiệt độ: 0.5°C.
| - | Độ chính xác nhiệt độ: 0.25°C
| - | Phương pháp gia nhiệt/ giảm nhiệt: Peltier
| - | Công nghệ VERIFLEX cho phép cài đặt nhiệt độ với 6 vùng nhiệt độ khác nhau, chênh lệch 5°C giữa hai vùng liên tiếp.
| - | Hóa chất tương thích: loại tiêu chuẩn và loại cho kết quả nhanh.
| - | ­Thời gian chạy máy: < 30 phút (chế độ xét nghiệm nhanh).
| - | ­Các màu huỳnh quang đã được hiệu chuẩn: FAM™, SYBR™, VIC™, ABY™, NED™, TAMRA™, JUN™, ROX™, Mustang Purple™, và Cy®5.
| - | Khả năng thực hiện multiplex: 5 trình tự đích với 1 mẫu tham chiếu, 6 trình tự đích nếu không sử dụng tham chiếu
| - | - Độ nhạy phát hiện: 1 bản sao; phát hiện được sự sai khác nhỏ tới 1.5 lần trong các trình tự đích với phản ứng phát hiện 1 tác nhân.
| - | - Dải động học: 10 log.
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
17 |  | Thiết Bị Lọc Và Cấp Khí Dùng Pin | Cái | 2
| I | Yêu cầu chung |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Thiết bị đồng bộ mới 100%
| - | Năm sản xuất: 2025 trở về sau
| - | Xuất xứ : Châu Mỹ hoặc tương đương
| - | Tiêu chuẩn NIOSH
| - | Hệ thống máy thở khí nén hoàn chỉnh có turbo khí nén và bộ lọc được thiết kế để bảo vệ đường hô hấp khỏi các hạt bụi
Loại sản phẩm: PAPR Systems
| II | Cấu hình cung cấp |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Mũ có kính chắn
| - | Turbo khí nén
| - | Đai
| - | Phích cắm
| - | Bộ lọc
| - | Bộ sạc pin
| - | Pin
| - | Hướng dẫn sử dụng
| IV | Yêu cầu khác |  |  | Tương đương hoặc cao hơn
| - | Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng
| - | Thời gian giao hàng ≤ 3 tháng
| - | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
| - | Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành
(Ghi chú: Các đơn vị có thể chào giá sản phẩm có cấu hình, tính năng và thông số thiêt bị tương đương hoặc cao hơn)